版本号：N510001202500064920250624001

**招 标 文 件**

**（货物类）**

**采购项目名称：安检设备采购项目(二次)**

**采购项目编号：N5100012025000649**

**四川省高级人民法院**

**四川国际招标有限责任公司共同编制**

2025年06月24日

**第一章 投标邀请**

四川国际招标有限责任公司 （以下简称“代理机构”）受 四川省高级人民法院 委托，拟对 安检设备采购项目(二次) 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省省本级政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

**1.1.采购项目编号： N5100012025000649**

**1.2.采购项目名称： 安检设备采购项目(二次)**

**1.3.招标项目简介**

本项目共1个包，采购四川省高级人民法院天府中央法务区审判法庭安检设施，包括安检设施多视角通道式X光机2台、液晶显示通道式安检门2台、访客一体机2台。

**1.4.邀请供应商方式**

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

**1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件**

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、 投标人须满足以下任意一条特定资格要求： ①投标人须具备有效的《辐射安全许可证》； ②投标人所投的多视角通道式X光机具有有效的《放射性同位素与射线装置豁免备案表》，并且投标人须承诺不属于“销售或者使用较大批量豁免放射性同位素产品的单位”。（描述：投标人须满足以下任意一条特定资格要求： ①投标人须具备有效的《辐射安全许可证》（提供扫描件）； ②投标人所投的多视角通道式X光机具有有效的《放射性同位素与射线装置豁免备案表》，并且投标人须承诺不属于“销售或者使用较大批量豁免放射性同位素产品的单位”（提供备案表扫描件，并且提供承诺函，承诺函格式自拟）。）

**1.6.电子化采购相关事项**

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

**1.7.招标文件获取时间、方式及地址**

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

**1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点**

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

**1.9.供应商信用融资**

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

**1.10.联系方式**

**采购人： 四川省高级人民法院**

地址： 四川省成都市正府街108号

邮编： 610000

联系人： 周老师

联系电话： 028-86960708

**代理机构： 四川国际招标有限责任公司**

地址： 四川省成都市中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号

邮编： 610000

联系人： 代女士/徐女士

联系电话： 13111882553/13111881770

**第二章 投标人须知**

**2.1.投标人须知附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| 1 | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下：  采购包1：1,475,200.00元  投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。 |
| 2 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （具体规则详见第五章） |
| 3 | 是否接受联合体★ | 采购包1：不接受联合体  如接受联合体，需符合以下要求：  一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。  二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。  三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4 | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。 |
| 5 | 履约保证金★ | 采购包1：收取  本采购包履约保证金为合同金额的10%  交款方式：银行转账，支票、汇票、本票，保函  收款单位：四川省高级人民法院 开 户 行：工行青龙支行 银行账号：4402210009008806578  交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。  履约保证金退还方式：原路退回。  履约保证金退还时间：履约验收合格后。  履约保证金不予退还情形：（1）中标人拒不履行与采购人订立的政府采购合同的；（2）履约验收不合格的。  履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。 |
| 6 | 投标有效期★ | 提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。 |
| 7 | 代理服务费★ | 本项目收取代理服务费  代理服务费用收取对象：中标人  代理服务费收费标准：（1）依照成本加合理利润的原则，以中标金额作为计算基数，按差额定率累进法进行计算，并按以下费率标准（货物采购项目）下浮10%收取：中标金额100万元以下，费率1.5%；中标金额100-500万元，费率1.1%。 （2）收款单位：四川国际招标有限责任公司 （3）开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 （4）银行账号：9902001820236782 （5）采购合同签订前向代理机构交纳招标代理服务费。 （6）招标代理服务费交纳完成后，可按照以下温馨提示开具发票： 方式①：供应商进入http://sale.scbid.net/home 网站，登录系统（无账号供应商需按照提示注册账号），登录后进入“中标项目”页面，找到需要开票的项目点击“申请/领取中标通知书”，根据提示填写信息并上传支付回单扫描件，提交开票申请。 方式②：供应商发送申请信息至3391588189@qq.com邮箱，发票开具后将直接发送至原申请开票邮箱。（邮件名称：申请开具发票金额XX元；邮件内容需明确：项目名称、付款截图、联系人、联系电话，开票信息注明专票/普票，专票需提供邮寄收件地址、联系人、联系电话） |
| 8 | 中标结果公告 | 中标结果将在四川政府采购网予以公告。 |
| 9 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：否 |
| 10 | 是否召开开标前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 11 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：  一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；  二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；  三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。  出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。  注：  1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准；  2.故障处理详见第二章规定。 |
| 12 | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 13 | 实质性要求 | 本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 14 | 其他说明 | 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

**2.2.总则**

**2.2.1.适用范围**

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件由 四川省高级人民法院 和 四川国际招标有限责任公司 负责解释。

**2.2.2.有关定义**

一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 四川省高级人民法院 。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川国际招标有限责任公司 。

四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。

五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

**2.3.招标文件**

**2.3.1.招标文件的构成**

招标文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

一、投标邀请；

二、投标人须知；

三、技术、服务及其他要求；

四、资格审查；

五、评标办法；

六、投标文件格式；

七、拟签订采购合同文本。

**2.3.2.招标文件的澄清和修改**

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的招标文件上传至交易系统。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正信息；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标人应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的招标文件，进行投标文件编制。

**2.4.投标文件**

**2.4.1.投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

**2.4.2.计量单位★**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

**2.4.3.投标货币★**

本项目均以人民币报价。

**2.4.4.知识产权★**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

**2.4.5.投标报价★**

投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明并加盖电子印章，必要时提交相关证明材料。投标人应当在评标委员会要求的时间内通过交易系统提交书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★**

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。投标（响应）客户端提供部分投标文件编制辅助功能，供应商应当认真审查核对编制生成的投标文件，并对投标文件的完整性、准确性和有效性负责。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

**2.4.7.投标文件的提交★**

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

**2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★**

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

**2.5.开标、资格审查、评标和中标**

**2.5.1.开标**

**2.5.1.1.开标程序**

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件。

**2.5.1.2.解密投标文件★**

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为 90 分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

**2.5.1.3.有关要求**

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

**2.5.2.查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**2.5.3.资格审查**

详见招标文件第四章。

**2.5.4.评标**

详见招标文件第五章。

**2.5.5.中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

**2.6.合同签订、备案、履行及验收**

**2.6.1.签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

**2.6.2.政府采购合同公告、备案**

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

**2.6.3.合同分包和转包★**

**2.6.3.1.合同分包**

本项目不允许合同分包。

**2.6.3.2.合同转包**

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

**2.6.4.采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**2.6.5.履行合同**

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

**2.6.6.履约验收方案**

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：否

三、是否邀请专家：

采购包1：否

四、是否邀请服务对象：

采购包1：否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1：否

六、履约验收程序：

采购包1：一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 全部货物安装调试完毕（访客一体机需与法院现有安防系统兼容，需提供兼容性测试报告），供应商提出验收申请 ，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：/

九、技术履约验收内容：

采购包1：按照本项目招标文件中“技术要求”及中标人投标响应内容进行验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1：按照本项目招标文件中“服务要求”及中标人投标文件进行验收。

十一、履约验收标准：

采购包1：中标人与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》、财政部《政府采购需求管理办法》的要求进行验收

十二、履约验收其他事项：

采购包1：/

**2.6.7.资金支付**

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

**2.7.纪律要求**

**2.7.1.保密要求**

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

**2.7.2.投标人不得具有的情形**

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位和账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

**2.7.3.采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

**2.8.询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 四川省高级人民法院 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 四川国际招标有限责任公司 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川国际招标有限责任公司 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：周老师

联系电话：028-86960702

地址：四川省成都市正府街108号

邮编：610000

答复主体：代理机构

联系人：质量技术部

联系电话：028-87797776（分机号：820/725）

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层

邮编：610000

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

**2.9.电子化采购特殊情形处理**

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

**2.9.1.平台系统故障处理**

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

**2.9.2.其他特殊情形处理**

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

**2.9.3.注意事项**

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

**2.10.样品评审**

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

**第三章 技术、服务及其他要求**

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

**3.1.采购内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,475,200.00

采购包最高限价（元）: 1,475,200.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| 1 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 安检设备 | 1.00（批） | 1,475,200.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

**报价要求**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| 1 | 安检设备采购项目 | 1.00（批） | 1,475,200.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

**本项目涉及核心产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 1 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 安检设备 | 多视角通道式X光机 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

**本项目涉及采购进口产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

**本项目涉及强制采购节能产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

**本项目涉及优先采购节能产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**本项目涉及优先采购环境标志产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**3.2.技术要求**

采购包1：

标的名称：安检设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 功能和质量要求 | 一、多视角通道式X光机  ★1.执行标准：GB15208.1-2018微剂量X射线安全检查设备第1部分:通用技术要求。  ★2.执行标准：GB15208.2-2018微剂量X射线安全检查设备第2部分:透射式行包安全检查设备。  3.通道尺寸：≥650mm×500mm（宽x高,±50mm）；设备的输送速度在0.2m/s-0.4m/s之间可调。  4.线分辨力检验：底照视角：≤φ0.0787mm 侧照视角：≤φ0.0787mm。  5.穿透分辨力检验：底照视角：≤φ0.127mm 侧照视角：≤φ0.1270mm。  6.空间分辨力检验：底照视角：≤水平：φ1.0mm 垂直：≤φ1.0mm，侧照视角：≤水平：φ1.0mm 垂直：≤φ1.0mm。  7.穿透力检验：底正视角：≥Φ44mm厚钢板 底侧视角：≥Φ44mm钢板厚 侧视角：≥Φ44mm厚钢板。  8.周围剂量当量率检验：封闭式设备≤0.5μSv/h(距机壳0.1米)，工作人员位置周围≤0.3μSv/h。  9.图像自动保存检验：可存储至少1000万幅图像；保存图像应包含图像生成时间、操机员ID、设备识别号；疑似危险品名称，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存。当图像数据量达到设定的存储数量限值时，系统应能够自动删除起始数据。  10.最大负载能力：不低于150kg（均匀负载）。  11.X射线发生器照射束发射方向：底照式、底侧照式、侧照式。  12.设备启动时间检验：开机启动时间≤36秒。  13.超薄物检测功能检验：当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测，可检测最薄金属厚度为≤0.05mm。  14.录像功能检验：设备出入口各1个摄像机，实时拍摄行李包裹和人员视频并进行录像，抓拍视频和X射线透射图像进行关联存储，并可进行后续追溯查询回放。  15. 自定义组合按键功能检验：可在一个按键上实现组合图像处理的功能，并可自定义所需组合。  16. OSD菜单功能键检验：可通过鼠标操作显示屏的快捷功能键，控制安检机传送带正转/反转/停止、设备校正、图像处理。  17. 通道延伸检验：设备具有通道延伸罩，采用双层错位铅帘、铅板进行防护射线泄漏。  18. 软件信息提示功能：设备通过软件可实时检查当前时间、被检物品过包数、光电状态、皮带状态、X射线发生器、探测器、专用键盘、节能模式状态、扫描模式状态、TIP插入状态、登录账号状态、图像放大工作参数。  19. 泄露射线剂量接收功能检验：设备操作台具有泄漏射线剂量率，当周围剂量当量超过限值时，可发出声音报警。  20. 输送速度调整功能检验：设备的输送速度在0.2m/s-0.4m/s之间可调。各速度下设备可完整出图。  21. 安检疑似危险品自动检测报警功能检验：可自动识别圈定包裹中物品疑似危险品时能自动识别并发出提示。  22. 多瓶液体同时检测报警功能检验：当放置在常用塑料饮料瓶内的多瓶液体通过通道时，可对液体分别划框并发出声光报警提示。  23. 自动清洁防夹包功能检验：可通过传送带与出入口接物架间的托辊，清洗皮带并防止卡包和夹手。  ▲24.远程操控台翻折功能：不使用时操作台应能翻折后保护显示屏。  25.显示器接口：具备彩色显示功能，屏幕尺寸≥34 英寸，显示分辨率≥3440×1440，屏幕刷新率不低于100Hz，接口HDMI。  26.设备电源：额定电压220V，输入功率不超过1千伏安。  27.违禁品登记功能：设备能将自动识别到的违禁品图像或安检员识别后手动标记的违禁品图像，自动推送到违禁品登记平台。违禁品登记平台软件能读取违禁品携带人员的身份证，能现场拍摄携带人和违禁品的照片，并将携带人的姓名、性别、年龄、民族、身份证号码、工作单位、电话号码、住址等个人信息与违禁品现场照片和X光图片进行关联保存。能记录违禁品的类型、名称、处置方式，并可通过嵌入式打印机打印生成的登记二维码和相关登记信息。  28. 违禁品平台统计功能：违禁品登记平台软件能根据违禁品类型、数量、处理方式进行统计并用柱状图、折线图等图表和文字对统计结果显示信息。  29. 违禁品平台查询功能：违禁品登记平台能以姓名、性别、年龄、民族、身份证号、工作单位、电话号码、住址、违禁品名称、类型、时间为关键字进行数据查询。能扫描系统打印的二维码凭证自动查询已登记的违禁品相关信息。  30. 违禁品物品一键取回查询功能：软件支持证件号，身份证，二维码查询信息并可对查询结果关联违禁品照片/乘客人像照片。  31. 信息关联显示功能：能将携带人的身份证照片、现场照片、违禁品照片和违禁品信息进行关联显示。  32.配套产品：手持式金属液体探测仪  ★32.1数量：两套  ▲32.2设备兼具危险液体检查和金属探测功能。（危险液体检查采用介电常数技术来判断被检液体是否属于危险品,金属探测使用电磁感应技术判断被检物中是否存在超过限定量的金属物品）。  32.3采样方式：采用非接触式采样，在不打开容器的条件下实现液态物品检查。设备可以检测国家安全监管总局办公厅印发最新版《危险化学品目录》中所规定的危险液体。  32.4外形尺寸：≤385mm×80mm×50mm。设备重量：≤500g。  ▲32.5显示屏：≥2.5英寸液晶显示屏。  32.6报警指示：能够提供声、光及图文显示报警方式，并能够单独关闭声音报警。  32.7自检功能：具有开机自检功能，并且能够通过系统设置中自检通道进行手动自检。具有省电功能，能设定在指定时间内无任何操作时自动关机。①启动时间：≤2秒 ②自检时间：≤1秒 ③检测时间：≤1秒。  32.8可检测容器材质：能在无需开启容器的情况下，对容器壁厚不大于5mm的陶瓷材质、壁厚不大于3.5mm的玻璃材质及塑料材质容器内的液体进行检测。可检测容器规格：能对：直径≥3cm、高度≥6cm的容器内的液体进行检测。可检测液态物品容量：能对容量≥50mL的容器内的液态物品进行检测。  32.9报警复位功能：在发生报警后应能够自动复位，以便进行下一次检测。  32.10数据存储功能：能够存储并检索检测结果，存储量≥9万次检测。  32.11数据导出功能：能通过USB接口导出，并支持通过上位机软件或上传至手机APP进行检索及查看。  32.12自动计数功能：具备自动计数功能，并对测试样品进行状态标示（安全或危险），可计数量不小于5000次。  ▲32.13系统设置功能：设备进行系统设置需要密码权限，能设置语言和亮度，能校准传感器以及调整传感器的灵敏度。  32.14检测功能：  32.14.1当检测到水等非危险品时，仪器绿灯应亮起，显示屏应显示“安全液体”。  32.14.2当检测到酒精等危险品时，仪器红灯应亮起，显示屏应显示“危险液体”，同时连续声音提示。  32.14.3当检测金属样品与液体样品时有不同的报警声音。  32.14.4当未检测样品时应显示“液体空闲”、“金属安全”。  ▲32.15误报率：对纯水的误报率≤1%。  32.16设备能够连续工作≥8h而无需更换电池或者重新充电。  二、液晶显示通道式安检门  ★1.执行标准：GB15210-2018  2.通道尺寸：≥2000(高)x≥710(宽)x≥900(深)。  3.重量：≤80KG。  4.操作授权：除了使用安检门必需的控制装置和工作参数外，其它影响探测性能的装置和参数都应加以保护，避免非授权人员擅自改动。  ★5.外接电源：AC:187V~242V 47.5Hz~52.5Hz 。  6.开机自检功能：安检门具有自检功能，在开机时能进行自检并显示左传感器、右传感器、前红外、后红外、系统电源、SD卡、区位灯、报警声音等工作状态及检测结果。  ▲7.探测性能：符合混合类（I类、II类、III类）标准。  ▲8.开机自动设置频率：可自动或手动调节工作频率，自动模式下可根据环境在开机时自动调节工作频率。  ▲9.飞物探测功能：安检门具有飞物报警功能，在飞物探测模式下，将1毛钱硬币（直径19mm）以不大于1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示。  10.整机最大功率：≤10W。  11.门体分区：门体的探测区域可以在6区、12区、33区三种模式间切换。  12.探测灵敏度范围：灵敏度等级0～256级，能从低到高方便地调节，并至少覆盖一个检测等级。所有区位都可检测到小到5毛硬币大到10Kg铁球的金属。  13.报警设置：声光同时报警，1-100S报警时间、100级音量可调、20级音调可调。  14.快速设置灵敏度:内存50个标准安检灵敏度和针对各种金属材料的探测程序，用户可通过快速设置功能一键设置。  15.频率设置：≥1000个可设置。  16.识别功能：设备探测大小不同的金属时，能够发出不同频率的报警声音及用数字大小区分金属大小，且直接显示在屏幕上方。  17.金属属性图形提示功能：当违禁品金属物通过智能门时，门柱灯显示对应区位，显示屏可通过人形图显示金属物位置，通过进度条显示金属含量。  18.通行速度:在探测区内，金属门应能对其所属探测类别的通行速度为0.2m/s～2.0m/s的应报警测试物正确响应并报警。  19.违禁品探测功能:  19.1违禁品探测模式下灵敏度可调，人员以标准姿势通过通道内1900mm以下的有效探测区域内时，正常着装上的机械手表、金属纽扣、硬币、皮带扣、钢笔等小金属通过时系统应不报警。人员以标准姿势通过安检门时，当携带违禁物品时系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示，应能提示报警物品的藏匿位置。  19.2当刀具和手机捆绑后一起通过探测门时，系统应对刀具报警。  20.金属属性图形提示功能：当违禁品金属物通过智能门时，门柱灯显示对应区位，显示屏可通过人形图显示金属物位置，通过进度条显示金属含量，能检测出同一人不同部位携带的金属物品，并准确报警显示金属物品所在区位。  ▲21.最低探测高度：可探测平放置地面上的1毛钱硬币（直径19mm）通过安检门中间位置并给出报警指示。将1毛钱硬币（直径19mm）以横向、竖向、纵向分别从通道的左、中、右位置通过金属门时，应给出报警提示。  22.智能计数功能：安检门具有计数统计功能，能记录有效受检人数和发生过报警的人次。最高储存量不低于90万，并带一键清除数据功能。  ▲23.休眠功能检验：当无人员通行样机时长达到预设值时，显示屏可自动关闭进入休眠状态，显示屏亮度可通过按钮手动调节。  24.设备在违禁品探测模式下：灵敏度可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的金属纽扣、皮带扣等日常金属物品通过时系统应不报警，当携带手机通过时系统应不报警，准确测到铁质刀具，枪支等危险品。  25.显示屏功能：采用≥25英寸的LCD彩色液晶触摸屏，LCD彩色液晶触摸屏可进行设备调试、参数设置；液晶显示屏应可显示通过人数、报警人数、报警物品类别、报警物品所在人体虚拟区位、报警等信息。  26.配套产品：手持式金属检测仪（两套）  ★26.1数量：两套  ★26.2探测性能：符合GB12899-2018手持式金属探测器通用技术规范。  ★26.3探测灵敏度:按GB12899-2018手持式金属探测器通用技术规范。  26.4外形尺寸：探测器外形尺寸≤293mm（长）\*67mm（宽）\*25mm（高）  26.5按键操作功能：应能通过按键实现报警光、报警光加声音、报警光加振动、报警光加声音加振动等报警模式切换。  26.6开关提供功能：电源开关为滑动式开关，具有二个主要功能和三个位置（Power：ON-OFF-（ON）），电源控制方便、灵活、快捷。  ★26.7报警声音：符合GB12899-2018手持式金属探测距离0.8M处最大声音≥75dB（A）。  26.8报警声频率：≥2.3kHZ。  26.9高温试验:室外型：+70℃±2℃、2h。试验期间功能应正常。  26.10低温试验:室外型：-30℃±3℃、2h。试验期间功能应正常。  26.11电量检测指示灯（电池电压低于正常工作电压时，听到持续的报警声，绿色READY灯停止闪烁，红色的 ALERT灯发出红光，黄色常亮指示灯可亮起 。  ▲26.12微小金属探测功能：0.05g焊锡球为测试物，当手探以1m/s的速度贴着测试物掠过探测器应能报警。  ▲26.13回形针探测能力试验：以回形针为探测物，探测器以接近1m/s的速度在测试平面上方0.5m处沿Z轴向下运动，直至接触到测试平面，然后以同样的速度迅速提起回到初试位置。从距Z轴0.5m处开始，沿着Y轴平行的方向从探测器一侧穿过Z轴到另一侧距Z轴0.5m处不出现漏报警或误报警。  26.14订书针探测能力试验：以10#订书针为探测物，探测器以接近1m/s的速度在测试平面上方0.5m处沿Z轴向下运动，直至接触到测试平面，然后以同样的速度迅速提起回到初试位置。从距Z轴0.5m处开始，沿着Y轴平行的方向从探测器一侧穿过Z轴到另一侧距Z轴0.5m处，1.5mm高度不出现漏报警或误报警。  26.15缝衣针探测能力试验：以3.2cm长缝衣针为探测物，探测器以接近1m/s的速度在测试平面上方0.5m处沿Z轴向下运动，直至接触到测试平面，然后以同样的速度迅速提起回到初试位置。从距Z轴0.5m处开始，沿着Y轴平行的方向从探测器一侧穿过Z轴到另一侧距Z轴0.5m处，4mm高度不出现漏报警或误报警。  26.16节能模式检查:设备开启后，2分钟不使用应进入休眠模式，在休眠模式下按任意键应自动进入检测模式。  26.17灵敏度调节:手探应能通过按键在10档灵敏度之间进行切换。  26.18金属量提示功能检查:应能通过报警声频率、指示灯的颜色和振动强度来提示检测到的金属含量。应有20个信号强度指示灯，金属量越大报警声频率越高、红灯数越多，振动强度越大。  26.19电池防反接功能检查：电池反接开机后，手探也不应损坏。更换电池级性后重新开机，手探应能正常使用。  26.20抗相互干扰试验：多台探测器相隔距离45cm同时使用应能正常工作。  26.21探测器整机总量：整机（含电池）≤245g。  26.22工作电流：工作时最大待机电流2mA,灯光+有音62MA，灯光10MA，灯光+振动37MA。  26.23环境自适应功能：设备开启后，静置于金属上的报警时长超过规定时间后，应不再报警。  ★26.24外壳阻燃测试：非金属外壳设备，其外壳应能阻燃。应符合GB 16796-2022中5.6.3的规定。  三、访客一体机  1.功能需求：  ▲1.1配合提供与法院专网部署对接的技术支持。（提供承诺函）  ▲1.2配合提供支持访客来访管理。（提供承诺函）  ▲1.3配合提供与“一张网”业务系统对接的技术支持。（提供承诺函）  ▲1.4配合提供与全国律师服务平台对接的技术支持。（提供承诺函）  2.硬件参数：  ▲2.1主机：支持国产CPU；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥128G SSD；接口：根据一体机整体设计进行配置并考虑一定扩充。  ▲2.2操作系统：支持银河麒麟系统；支持国密版浏览器。  ▲3.屏幕：主屏尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920\*1080，双触控液晶显示屏，垂直角度可调节，触控方式≥10点电容触控，亮度≥300cd/m²，颜色质量≥18位真彩色，副屏尺寸≥15.6寸，分辨率≥1920\*1080，亮度≥300cd/m²，颜色质量≥18位真彩色，18位真彩色≥300万（WDR）。  4.摄像头：含人证比对软件，支持采集的人像和身份证做比对，做到人证合一；支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。  5.文件摄像头像素（高拍）：不低于500万，拍摄幅面：A4，支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。  ★6.二代证阅读器符合公安部GA450-2013要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：<1s，卡读写速率：≥106 Kbps，支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。  7.二维码扫描模块：扫码模块支持一维条码或二维条码扫描阅读，识读精度：二维≥7.5mil，一维≥5mil，支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。  8.支持补光、景深、扬声器、麦克风。  9.按键开关支持系统开关机。 |

**3.3.服务要求**

**3.3.1.服务内容要求**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| 1 | ★ | 售后服务要求 | ①响应时间：7×24小时电话支持，质保期内出现质量问题，在接到采购人通知后4小时内响应到达现场，1小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，如货物经过中标供应商3次维修仍不能达到本项目合同约定的质量标准，视为中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任；中标供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；  ②培训服务：至少提供2次现场操作培训（每次≥4小时），覆盖设备操作、日常维护等内容。提供电子版操作手册及视频教程。 |
| 2 | ★ | 其他要求 | 投标人提供的产品，应满足3C、生产许可等国家或行业主管部门对产品的强制性要求和规定，承诺在交货时提供相关证明文件。（须在投标文件中单独提供承诺函，格式自拟） |

**3.3.2.商务要求**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后20日内完成全部设备交付，供应商需在交货后5个工作日内完成设备安装，提供调试服务。访客一体机需与法院现有安防系统兼容（需提供兼容性测试报告） |
| 2 | ★ | 交货地点 | 四川省高级人民法院天府中央法务区审判法庭 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、首付款，合同签订生效后（中标供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料），达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%  2、尾款，项目整体履约验收合格后（中标供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料），达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 中标人与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、财政部《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)的要求进行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 质保期：5年（自安装调试完毕之日起）。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 注：以下内容中“甲方”指本项目的“采购人”，“乙方”指本项目的“中标供应商”。 （一）违约责任 1.甲方违约责任 （1）甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付合同总金额 10 %的违约金。 （2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 1 /日的违约金。逾期付款超过 30 日的，乙方有权解除合同。 （3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，向乙方支付赔偿金。 2.乙方违约责任 （1）乙方交付的货物质量不符合合同约定的，乙方应向甲方支付合同总金额 10 %的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定追究乙方责任。 （2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 1 /日的违约金；逾期交货超过30日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额 10 %的违约金，并须全额退还甲方已支付的货款及其利息。 （3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利、国家机关依法对货物进行没收查处或有充分证据证明乙方存在权利瑕疵，视为乙方不能交付货物而违约，甲方按照本条上述第“（2）”项规定追究乙方责任。 （4）乙方负责本项目货物拆除、安装、施工过程中的全部安全责任，负责参与该项目全部作业人员的安全责任。如发生安全事故，由乙方承担全部的事故责任和赔偿责任。（如项目涉及） （5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，向甲方支付赔偿金。 3.除不可抗力及合同另有约定外，甲乙双方中任何一方单方变更或提前终止本合同的，须向另一方偿付违约金，违约金为本合同总金额的 10 %。 （二）争议解决办法 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

**3.4.其他要求**

无

**第四章 资格审查**

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

**4.1.一般资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一般资格审查内容 | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标文件封面,投标（响应）函 |
| 2 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项:①可提供 2023 或2024 年度经审计的财务报告(包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注);②可提供供应商内部的2023或2024年度财务报表【包括资产负债表、现金流量表、利润表(或收入费用表)】;③可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明;④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程。供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。 | 具有健全财务会计制度的证明材料.docx |
| 3 | 具有良好的商业信誉 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |

**4.2.落实政府采购政策资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 落实政府采购政策资格审查内容 | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 无 | | | |

**4.3.特定资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 特定资格审查内容 | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 1 | 投标人须满足以下任意一条特定资格要求： ①投标人须具备有效的《辐射安全许可证》； ②投标人所投的多视角通道式X光机具有有效的《放射性同位素与射线装置豁免备案表》，并且投标人须承诺不属于“销售或者使用较大批量豁免放射性同位素产品的单位”。 | 投标人须满足以下任意一条特定资格要求： ①投标人须具备有效的《辐射安全许可证》（提供扫描件）； ②投标人所投的多视角通道式X光机具有有效的《放射性同位素与射线装置豁免备案表》，并且投标人须承诺不属于“销售或者使用较大批量豁免放射性同位素产品的单位”（提供备案表扫描件，并且提供承诺函，承诺函格式自拟）。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |

**第五章 评标办法**

**5.1.总则**

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

**5.2.评标委员会**

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存投标人投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

**5.3.评标程序**

**5.3.1.熟悉和理解招标文件**

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

**5.3.2.停止评标的情形**

本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；

二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；

六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**5.3.3.符合性审查**

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查内容 | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 1 | 需要投标人进行承诺的实质性要求。 | 无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。 | 投标（响应）函 |
| 2 | 针对第三章-技术、服务及其他要求中实质性要求的响应要求 | ①对于“服务要求”中的实质性要求，供应商在第六章投标文件格式-《服务要求应答表》或在投标文件自行进行响应即可。 ②对于“技术要求”中的实质性要求，供应商在第六章投标文件格式-《产品技术参数响应表》或在投标文件自行进行响应即可。 ③若有证明材料要求，可附在应答表后也可提供于投标文件其他位置。 | 报价一览表,售后服务方案.docx,供应商认为需要提供的其他证明材料.docx,服务要求应答表.docx,报价明细表,投标（响应）函,产品技术参数响应表.docx,组织实施方案.docx |
| 3 | 除符合性审查内容第1、2项外的实质性要求。 | 无需投标人单独提供材料进行响应，如果发现投标人或其投标文件存在违反相应实质性要求的，作无效投标处理。 | 报价一览表,售后服务方案.docx,供应商认为需要提供的其他证明材料.docx,服务要求应答表.docx,报价明细表,投标（响应）函,产品技术参数响应表.docx,组织实施方案.docx |
| 4 | 不属于招标文件规定的投标无效情形 | 供应商投标文件中不存在相应投标无效情形。 | 报价一览表,售后服务方案.docx,供应商认为需要提供的其他证明材料.docx,服务要求应答表.docx,报价明细表,投标（响应）函,产品技术参数响应表.docx,组织实施方案.docx |
| 5 | 未载明或者载明的标的名称、数量、计量单位、规格型号及其他政府采购合同实质性内容与采购文件要求不一致，且采购单位无法接受的，属于无效响应。 | 未载明或者载明的标的名称、数量、计量单位、规格型号及其他政府采购合同实质性内容与采购文件要求不一致，且采购单位无法接受的，属于无效响应。 | 报价一览表,售后服务方案.docx,供应商认为需要提供的其他证明材料.docx,服务要求应答表.docx,中小企业声明函,报价明细表,产品技术参数响应表.docx,组织实施方案.docx |

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，评标委员会发现投标人还存在未响应招标文件实质性要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

**5.3.4解释、澄清、说明有关问题**

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

**5.3.5.比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

**5.3.6.评标委员会复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

**5.3.7.代理机构现场复核评审结果**

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

**5.3.8.确定中标候选人名单**

采购包1：确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

**5.3.9.出具评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

**5.3.10.评标争议处理规则**

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

**5.4.评标方法、细则及标准**

**5.4.1.评分办法**

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

**5.4.2.评标细则及标准**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审70.00分  报价得分30.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | **评标分值** | 客观/主观 | **关联投标文件格式文本** |
| 详细评审 | 技术要求 | 完全符合招标文件第三章“技术要求”—“技术参数与性能指标”没有负偏离得51分；第三章“技术要求”—“技术参数与性能指标”中有负偏离的按如下要求得分： “▲”技术参数要求条款响应得分=（供应商满足“▲”技术参数要求条款的数量÷ “▲”技术参数要求条款总数量）×38。 一般技术参数（未标注“▲”和“★”的参数）要求条款响应得分=（供应商满足一般技术参数要求条款的数量÷ 一般技术参数要求条款总数量）×13。 注： ①针对第三章“▲”技术要求，投标人需提供证明材料如公开发布的彩页资料或说明书或国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验/检测报告予以佐证（若参数中已有要求的按其要求提供佐证材料），否则对应技术参数条款将视为不满足。（注：投标人须在投标时承诺：投标文件中提供的所有证明材料原件，在中标后签定合同前交采购人处查验。未提供该承诺函的，将视为未提供符合要求的技术佐证材料，对应技术参数条款将视为不满足。） ②以序号不能再拆分的最小项为一项。 ③得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 （编制于第六章投标文件格式-《产品技术参数响应表》） | 51.0000 | 客观 | 产品技术参数响应表.docx |
| 组织实施方案 | 根据投标人针对本项目提供的组织实施方案进行评审，至少包含①项目组织实施方案（至少包含以下内容：项目实施组织结构、各岗位职责、各岗位人员配备情况、项目实施具体的供货、安装、调试、验收实施步骤）；②产品使用培训方案（至少包含以下内容：培训计划、产品使用培训、产品养护培训）③产品质量保证措施方案（至少包含以下内容：质量目标、管理体系与组织机构、质量管理措施、质量控制流程、内部产品质量管理制度，岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法）；④应急响应处置措施方案（至少包含以下内容：组织机构、联络机制、实际工作的具体响应流程和措施），方案包括以上内容的得8分，方案中每有一项内容缺失扣2分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 （编制于第六章投标文件格式-《组织实施方案》） | 8.0000 | 主观 | 组织实施方案.docx |
| 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评审，至少包含①售后人员设置、②售后服务保障措施、③应急处理措施、④售后回访方案，方案包括以上内容的得6分，方案中每有一项内容缺失扣1.5分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣0.75分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 （编制于第六章投标文件格式-《售后服务方案》） | 6.0000 | 主观 | 售后服务方案.docx |
| 履约经验 | 投标人具有2022年1月1日（含）至递交投标文件截止日的类似项目业绩，每提供一个完整的证明材料得1分，最多得5分； 注：以上业绩证明材料需提供合同（或中标（成交）通知书）及验收证明材料及合同期内任意一次付款凭证复印件并加盖投标人公章。（以合同签订时间或中标（成交）通知书落款时间为准） （编制于第六章投标文件格式-《供应商认为需要提供的其他证明材料》） | 5.0000 | 客观 | 供应商认为需要提供的其他证明材料.docx |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)× 30%×100 | 30.0000 | 客观 | 报价一览表  报价明细表 |

**价格扣除**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例%（以“C1”表示） | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 1 | 落实支持中小企业发展政策 | 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 10.00% | 价格扣除计算公式：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 注：①价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。 ②因系统固化原因，本项目详细标的名称为：多视角通道式X光机、液晶显示通道式安检门和访客一体机；③中小企业声明函以第六章投标文件格式中《中小企业声明函（以此为准）为准》 | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,中小企业声明函（以此为准）.docx,监狱企业的证明文件 |

**优先采购产品评审细则**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **具体标准和要求** | **关联投标文件格式文本** |
| 无 | | | |

**5.5.废标**

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

**5.6.定标**

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

一、代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

二、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

三、采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在四川政府采购网公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

**5.7.评标委员会义务**

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

**5.8.评标委员会成员工作纪律**

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

**第六章 投标文件格式**

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价一览表

详见附件：服务要求应答表.docx

详见附件：供应商认为需要提供的其他证明材料.docx

详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料.docx

详见附件：售后服务方案.docx

详见附件：组织实施方案.docx

详见附件：产品技术参数响应表.docx

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：报价明细表

详见附件：中小企业声明函（以此为准）.docx

**第七章 拟签订合同文本**

详见附件：拟签订合同文本.docx